## Old Lot
Date | NBA | NOA | QC Lot No. | Comments
2015-12-07 | 0.009 | 0.0072 |  |  |  | Running Mean NBA | 0.0084896 | Target Mean | 0.0086
2015-12-07 | 0.0089 | 0.0069 |  |  |  | Running SD NBA | 0.00088682 | Target SD | 0.00043
2015-12-08 | 0.0082 | 0.0064 |  |  |  | Running CV NBA | 10.45% | Target CV | 5%
2015-12-08 | 0.0087 | 0.0069 | [5 empty] | 2SD Range | 0.0077 - 0.0095
2015-12-10 | 0.0085 | 0.0068
2015-12-11 | 0.0082 | 0.0064 |  |  | Running Mean NOA |  | 0.0068817 | Target Mean | 0.0068
2015-12-23 | 0.0081 | 0.0064 |  |  |  | Running SD NOA | 0.00074761 | Target SD | 0.00034
2016-01-07 | 0.0083 | 0.0065 |  |  |  | Running CV NOA | 10.86% | Target CV | 5%
2016-01-11 | 0.0082 | 0.0067 | [5 empty] | 2SD Range | 0.0061 - 0.0075
2016-01-22 | 0.0094 | 0.0075
2016-01-25 | 0.0077 | 0.0063
2016-02-08 | 0.0078 | 0.0063
2016-02-25 | 0.0081 | 0.0064
2016-02-29 | 0.008 | 0.006
2016-03-15 | 0.0084 | 0.0065
2016-03-18 | 0.008 | 0.0069
2016-03-24 | 0.0098 | 0.0078 |  | New lot
2016-04-08 | 0.0082 | 0.0065
2016-04-28 | 0.0078 | 0.0066
2016-05-06 | 0.0079 | 0.0064
2016-05-09 | 0.0076 | 0.0067
2016-05-16 | 0.0097 | 0.0072
2016-05-17 | 0.0083 | 0.007
2016-05-25 | 0.0086 | 0.0068
2016-05-26 | 0.0088 | 0.0069
2016-05-31 | 0.0086 | 0.0064
2016-06-06 | 0.0083 | 0.0068
2016-06-08 | 0.0088 | 0.0067
2016-06-10 | 0.01 | 0.0075
2016-06-15 | 0.0093 | 0.0077
2016-06-16 | 0.0089 | 0.0073
2016-06-27 | 0.0086 | 0.0078
2016-06-30 | 0.0011 | 0.0009
2016-07-01 | 0.009 | 0.0075
2016-07-14 | 0.0086 | 0.0063
2016-07-15 | 0.0079 | 0.0068
2016-07-19 | 0.009 | 0.0067
2016-07-25 | 0.008 | 0.0064
2016-07-27 | 0.0074 | 0.0059
2016-08-03 | 0.0077 | 0.0063
2016-08-05 | 0.0087 | 0.0069
2016-08-08 | 0.0084 | 0.0067
2016-08-09 | 0.0082 | 0.0064
2016-08-12 | 0.0084 | 0.0068
2016-08-15 | 0.0092 | 0.0067
2016-08-17 | 0.0079 | 0.0064
2016-08-26 | 0.0081 | 0.0066
2016-08-31 | 0.0085 | 0.0068
2016-09-01 | 0.008 | 0.0065
2016-09-12 | 0.0081 | 0.0067
2016-09-16 | 0.0086 | 0.0069
2016-09-20 | 0.0087 | 0.007
2016-11-09 | 0.0093 | 0.006
2016-11-11 | 0.0081 | 0.0065
2016-11-22 | 0.0092 | 0.0073
2016-11-23 | 0.0083 | 0.0066
2016-11-25 | 0.0088 | 0.0063
2016-11-25 | 0.0083 | 0.0075
2016-12-01 | 0.0078 | 0.0059
2016-12-06 | 0.0084 | 0.0069
2016-12-20 | 0.0082 | 0.0062
2016-12-21 | 0.008 | 0.0057
2016-12-23 | 0.0076 | 0.0063
2016-12-26 | 0.0093 | 0.0075
2016-12-29 | 0.0077 | 0.0063
2017-01-03 | 0.0077 | 0.0064
2017-01-09 | 0.0092 | 0.0068
2017-01-11 | 0.0094 | 0.0078
2017-01-13 | 0.01 | 0.0082
2017-01-19 | 0.0116 | 0.0091
2017-01-20 | 0.0097 | 0.0078
2017-01-20 | 0.0085 | 0.007 |  | Engineer service
2017-01-30 | 0.0087 | 0.0071
2017-03-02 | 0.0099 | 0.0086
2017-03-07 | 0.0086 | 0.0069 |  | New batch of QC made up
2017-03-22 | 0.0079 | 0.0066
2017-03-28 | 0.0083 | 0.0066
2017-03-29 | 0.0086 | 0.0065
2017-03-31 | 0.0086 | 0.0072
2017-04-03 | 0.0091 | 0.0075
2017-04-10 | 0.0081 | 0.0068
2017-04-13 | 0.0089 | 0.0075
2017-04-15 | 0.0096 | 0.0087
2017-04-18 | 0.0083 | 0.0069
2017-04-27 | 0.008 | 0.006
2017-04-28 | 0.0086 | 0.0072
2017-04-30 | 0.0078 | 0.0067
2017-05-04 | 0.0085 | 0.0073
2017-05-05 | 0.0086 | 0.0071
2017-05-08 | 0.0077 | 0.0065
2017-05-15 | 0.0078 | 0.0065
2017-05-17 | 0.0082 | 0.0066
2017-05-18 | 0.0079 | 0.0062
2017-05-30 | 0.009 | 0.0077
2017-06-01 | 0.0088 | 0.0075
2017-06-02 | 0.0096 | 0.0078
2017-06-06 | 0.0088 | 0.0073
2017-06-08 | 0.0087 | 0.0073 | 21641
2017-06-09 | 0.0087 | 0.0071 | 21641
2017-06-12 | 0.0083 | 0.0067 | 21641
2017-06-13 | 0.0098 | 0.0081 | 21641
2017-06-14 | 0.0088 | 0.0074 | 21641
2017-06-21 | 0.0089 | 0.0074 | 21641
2017-06-22 | 0.0086 | 0.007 | 21641
2017-06-26 | 0.0083 | 0.0068 | 21641
2017-06-27 | 0.009 | 0.0072 | 21641
2017-06-30 | 0.008 | 0.0064 | 21641
2017-07-03 | 0.0088 | 0.0073 | 21641
2017-07-15 | 0.009 | 0.0074 | 21641
2017-07-16 | 0.0097 | 0.0082 | 21641
2017-08-02 | 0.0082 | 0.0067 | 21641
2017-08-07 | 0.008 | 0.0066 | 21641
2017-08-07 | 0.009 | 0.0074 | 21641
2017-08-15 | 0.0082 | 0.0066 | 21641
2017-08-18 | 0.008 | 0.0064 | 21641
2017-08-21 | 0.009 | 0.007 | 21641
2017-08-23 | 0.0081 | 0.0064 | 21641 | rpt (0.0112,0.0092)
2017-08-25 | 0.0095 | 0.0076 | 21641
2017-08-27 | 0.009 | 0.0072 | 21641
2017-08-31 | 0.0078 | 0.0061 | 21641
2017-09-01 | 0.0089 | 0.0071 | 21641
2017-09-08 | 0.0086 | 0.0071 | 21641
2017-09-13 | 0.0079 | 0.0067 | 21641
2017-09-19 | 0.0095 | 0.0076 | 21641
2017-09-21 | 0.0085 | 0.0071 | 21641
2017-09-21 | 0.0079 | 0.0063 | 21641
2017-09-24 | 0.0081 | 0.007 | 21641
2017-09-27 | 0.0073 | 0.0062 | 21641
2017-10-05 | 0.008 | 0.0068 | 21641
2017-10-07 | 0.0103 | 0.0085 | 21641
2017-10-08 | 0.009 | 0.0074 | 21641
2017-10-11 | 0.0081 | 0.0067 | 21641
2017-10-15 | 0.0091 | 0.0076 | 21641
2017-10-19 | 0.009 | 0.007 | 21641
2017-10-22 | 0.0089 | 0.0073 | 21641
2017-10-30 | 0.0092 | 0.0073 | 21641
2017-10-31 | 0.0084 | 0.0068 | 21641
2017-11-02 | 0.0086 | 0.007 | 21641
2017-11-04 | 0.0077 | 0.0065 | 21641 | Rpt (0.0073, 0.0044)
2017-11-07 | 0.0077 | 0.0063 | 21641
2017-11-08 | 0.0082 | 0.0068 | 21641
2017-11-14 | 0.0091 | 0.0077 | 21641
2017-11-18 | 0.0087 | 0.0071 | 21641
2017-11-26 | 0.0088 | 0.0071 | 21641
2017-12-07 | 0.0077 | 0.0061 | 21641
2017-12-08 | 0.0087 | 0.0072 | 21641
2017-12-08 | 0.0096 | 0.0077 | 21641
2017-12-09 | 0.0087 | 0.0071 | 21641
2017-12-09 | 0.0088 | 0.0073 | 21641
2017-12-19 | 0.0084 | 0.0067 | 21641
2017-12-26 | 0.0094 | 0.0076 | 21641
2018-01-02 | 0.0084 | 0.0069 | 21641
2018-01-04 | 0.0086 | 0.0072 | 21641
2018-01-05 | 0.009 | 0.0075 | 21641
2018-01-17 | 0.008 | 0.0067 | 21641
2018-01-16 | 0.0081 | 0.0065 | 21641
2018-01-22 | 0.0081 | 0.0068 | 21641
2018-01-22 | 0.007 | 0.0059 | 21641
2018-01-24 | 0.0079 | 0.0067 | 21641
2018-01-24 | 0.0089 | 0.0069 | 21641
2018-01-26 | 0.0079 | 0.0067 | 21641
2018-01-30 | 0.0067 | 0.0056 | 21641
2018-01-30 | 0.0088 | 0.007 | 21641
2018-01-30 | 0.0075 | 0.0064 | 21641

## LOT 21671
Date | NBA | NOA | QC Lot No. | Comments
22.1.18 | 0.0095 | 0.0077 |  |  |  |  | Running Mean NBA | 0.0088965 | Target Mean | 0.0086
22.1.18 | 0.0094 | 0.0078 |  |  |  |  | Running SD NBA | 0.00070754 | Target SD | 0.00043
24.1.18 | 0.0089 | 0.0076 |  |  |  |  | Running CV NBA | 7.953% | Target CV | 7%
24.1.18 | 0.0093 | 0.0076 | [6 empty] | 2SD Range | 0.0077 - 0.0095
24.1.18 | 0.0091 | 0.0074
26.1.18 | 0.0098 | 0.0081 |  |  |  | Running Mean NOA |  | 0.0072889 | Target Mean | 0.0068
28.1.18 | 0.009 | 0.0075 |  |  |  |  | Running SD NOA | 0.00068756 | Target SD | 0.00034
31.1.18 | 0.0089 | 0.0073 |  |  |  |  | Running CV NOA | 9.433% | Target CV | 7%
30.1.18 | 0.009 | 0.0074 | [6 empty] | 2SD Range | 0.0061 - 0.0075
30.1.18 | 0.0089 | 0.0075
2.2.18 | 0.0085 | 0.0069
5.2.18 | 0.0087 | 0.0061
6.2.18 | 0.0078 | 0.0064
6.2.18 | 0.0088 | 0.0072
7.2.18 | 0.008 | 0.0062
8.2.18 | 0.0083 | 0.0065
10.2.18 | 0.0087 | 0.0067
11.2.18 | 0.0084 | 0.0071
12.2.18 | 0.009 | 0.0075
21.2.18 | 0.0092 | 0.0073
22.2.18 | 0.008 | 0.0068
4.3.18 | 0.0084 | 0.0068
11.3.18 | 0.0083 | 0.0069
14.3.18 | 0.0078 | 0.0066
20.3.18 | 0.0084 | 0.007
22.3.18 | 0.0086 | 0.0069
22.3.18 | 0.0097 | 0.0076
23.3.18 | 0.0094 | 0.0078
3.4.18 | 0.0088 | 0.0073
12.4.18 | 0.0095 | 0.0079 | 21671
12.4.18 | 0.0093 | 0.0079
12.4.18 | 0.0095 | 0.0076 | (rept)
17.4.18 | 0.008 | 0.0066
23.4.18 | 0.0099 | 0.008
24.4.18 | 0.0092 | 0.0075
25.4.18 | 0.0092 | 0.0082
26.4.18 | 0.009 | 0.0073
1.5.18 | 0.0087 | 0.007
2.5.18 | 0.0088 | 0.0072
4.5.18 | 0.0089 | 0.0074 | (rpt) | 1ST RUN 0.0105,0.0088
16.5.18 | 0.0081 | 0.0065
22.5.18 | 0.0089 | 0.0073 | (rpt) | 1st run 0.0094,0.0081 | New batch QC same lot number
23.5.18 | 0.0092 | 0.0075 | (rpt) | 1st run 0.0093,0.0077
31.5.18 | 0.0085 | 0.0072
3.6.18 | 0.0089 | 0.0073
7.6.18 | 0.0084 | 0.0069
9.06.18 | 0.0091 | 0.0075 | 21671
11.06.18 | 0.0089 | 0.0073
13.06.18 | 0.0096 | 0.0079
15.06.18 | 0.0094 | 0.008
18.06.18 | 0.0091 | 0.0077
20.06.18 | 0.0105 | 0.0088
25.06.18 | 0.0092 | 0.0076
27.06.18 | 0.0105 | 0.0088
01.07.18 | 0.0113 | 0.0097
04.07.18 | 0.0111 | 0.0092
22.07.18 | 0.0094 | 0.0076
25.07.18 | 0.0114 | 0.0095
26.07.18 | 0.0089 | 0.0074
17.08.18 | 0.009 | 0.0076 |  | 1st run 0.0095, 0.0080
18.08.18 | 0.0089 | 0.0074
16.08.18 | 0.008 | 0.0066
24.08.18 | 0.0077 | 0.0063 |  | 1st run 0.0115, 0.0099
29.08.18 | 0.0093 | 0.0076 |  | 1st run 0.0097, 0.0080
31.08.18 | 0.0091 | 0.0073
31.08.18 | 0.0091 | 0.0074
02.09.18 | 0.0087 | 0.0053
07.09.18 | 0.0117 | 0.0097
12.09.18 | 0.0086 | 0.0071 |  | 1st run 0.0109, 0.0090
19.09.18 | 0.0094 | 0.0078 |  | 1st run 0.0119, 0.0098
27.09.18 | 0.0093 | 0.0074
01.10.18 | 0.0095 | 0.0078 |  | Rpt, same values
08.10.18 | 0.0083 | 0.0066
09.10.18 | 0.0089 | 0.0074
10.10.18 | 0.0089 | 0.0073
11.10.18 | 0.0098 | 0.0081 |  | QC accepted as patient negative.
11.10.18 | 0.0095 | 0.0079
16.10.18 | 0.0092 | 0.0075
18.10.18 | 0.0094 | 0.0078
18.10.18 | 0.009 | 0.0074
27.10.18 | 0.0102 | 0.0087 |  | QC accepted as patient negative.
29.10.18 | 0.0086 | 0.0071
01.11.18 | 0.0094 | 0.008
05.11.18 | 0.0092 | 0.0075
13.11.18 | 0.0092 | 0.0075
15.11.18 | 0.0087 | 0.0071
18.11.18 | 0.0092 | 0.0076
19.11.18 | 0.0092 | 0.0075
21.11.18 | 0.0093 | 0.0076
23.11.18 | 0.0087 | 0.0071
22.11.18 | 0.0081 | 0.007
28.11.18 | 0.0089 | 0.007
28.11.18 | 0.0089 | 0.0076
29.11.18 | 0.0087 | 0.007
04.12.18 | 0.0087 | 0.0066
05.12.18 | 0.0089 | 0.0064
06.12.18 | 0.0091 | 0.0076
06.12.18 | 0.0089 | 0.0074
09.12.18 | 0.0078 | 0.0063
14.12.18 | 0.0094 | 0.0071
12.12.18 | 0.0096 | 0.0079
23.12.18 | 0.0086 | 0.0072
25.12.18 | 0.0093 | 0.0076
27.12.18 | 0.0078 | 0.0064
31.12.18 | 0.0076 | 0.0061
07.01.19 | 0.0092 | 0.0076
07.01.19 | 0.0084 | 0.0069
08.01.19 | 0.0083 | 0.0067
09.01.18 | 0.0084 | 0.007
2019-01-10 | 0.0089 | 0.0074
2019-01-15 | 0.0084 | 0.0068
2019-01-15 | 0.0082 | 0.0067
2019-01-17 | 0.0088 | 0.0073
23/.1/2019 | 0.008 | 0.0066
2019-01-26 | 0.0087 | 0.0072
2019-01-30 | 0.0082 | 0.0069
2019-02-01 | 0.0084 | 0.0072
2019-02-02 | 0.008 | 0.0065
2019-02-04 | 0.0082 | 0.0068
2019-02-04 | 0.0087 | 0.0071
2019-02-05 | 0.0085 | 0.0072
2019-02-07 | 0.0082 | 0.0066
2019-02-08 | 0.0087 | 0.0074
2019-02-13 | 0.0087 | 0.0069
2019-02-15 | 0.0091 | 0.0071
2019-02-21 | 0.008 | 0.006
2019-02-22 | 0.0085 | 0.0071
2019-02-27 | 0.0086 | 0.0069 |  | 0.0097,0.0086 - rerun qc
2019-02-27 | 0.0084 | 0.0071
2019-03-05 | 0.0089 | 0.0073
2019-03-09 | 0.0088 | 0.0074
2019-03-13 | 0.0081 | 0.0066
2019-03-19 | 0.0089 | 0.0081
2019-03-21 | 0.0083 | 0.0069
2019-03-22 | 0.0084 | 0.0062
2019-03-26 | 0.008 | 0.0067
2019-03-28 | 0.0079 | 0.006
2019-03-31 | 0.0082 | 0.0072
2019-04-05 | 0.0083 | 0.0071
2019-04-15 | 0.0089 | 0.0075
2019-04-17 | 0.0084 | 0.007
2019-04-18 | 0.0093 | 0.0075
2019-04-25 | 0.0083 | 0.0062
2019-04-27 | 0.0106 | 0.0089

## LOT 21691
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0080-0.0104 | 0.0066-0.0098 |  | Updated 06.02.20
12.5.19 | 0.0083 | 0.0071 | ELLIE |  |  |  | Running Mean NBA | 0.0093471 | Target Mean | 0.0086
10.5.19 | 0.0095 | 0.0071 | RICHARD |  |  |  | Running SD NBA | 0.0008463 | Target SD | 0.00043
11.5.19 | 0.0109 | 0.0081 | AI |  |  |  | Running CV NBA | 9.054% | Target CV | 8%
| 0.0119 | 0.0103 | [6 empty] | 2SD Range | 0.0077 - 0.0095
| 0.0119 | 0.0089
17.5.19 | 0.0094 | 0.007 | ELLIE |  |  | Running Mean NOA |  | 0.0082467 | Target Mean | 0.0068
18.5.19 | 0.0098 | 0.0086 | ?? |  |  |  | Running SD NOA | 0.0008284 | Target SD | 0.00034
19.5.19 | 0.0094 | 0.0083 | ELLIE/RH |  |  |  | Running CV NOA | 10.05% | Target CV | 8%
20.5.19 | 0.0105 | 0.0088 | RP | [5 empty] | 2SD Range | 0.0061 - 0.0075
| 0.0108 | 0.0094
02.06.19 | 0.0088 | 0.0072 | GW
01.06.19 | 0.0095 | 0.008 | ELLIE
04.06.19 | 0.0094 | 0.0081 | RP
15.06.19 | 0.0081 | 0.0109 | AI
18.06.19 | 0.0107 | 0.008 | Ellie
18.06.19 | 0.011 | 0.0079 | Ellie
21.06.19 | 0.0093 | 0.008 | EH
22.06.19 | 0.0094 | 0.008 | MB
28.06.19 | 0.0093 | 0.0082 | MP
28.06.19 | 0.0086 | 0.0078 | MP
05.07.19 | 0.0106 | 0.008 | RH
06.07.19 | 0.0088 | 0.0092 | AI
06.07.19 | 0.0098 | 0.0071 | Ellie
07.07.19 | 0.0091 | 0.0088 | AI
15.07.19 | 0.0092 | 0.0105 | TA
16.07.19 | 0.0094 | 0.0083 | TA
17.07.19 | 0.0103 | 0.0087 | TA
23.07.19 | 0.01 | 0.0087 | TA
24.07.19 | 0.009 | 0.009 | TA
25.07.19 | 0.01 | 0.0086 | TA
26.07.19 | 0.0105 | 0.0077 | TA
04.08.19 | 0.0098 | 0.0084 | GW
07.08.19 | 0.0103 | 0.0092 | RH
13.08.19 | 0.0103 | 0.0089 | RH
20.08.19 | 0.0086 | 0.0075 | TA
| 0.0093 | 0.007 | TA
24.08.19 | 0.0087 | 0.0073 | VD
| 0.0085 | 0.0072 | VD
26.08.19 | 0.0078 | 0.0068 | AI
| 0.0087 | 0.0074 | AI
27.08.19 | 0.008 | 0.0083 | EH
| 0.0078 | 0.0081 | EH
| 0.0094 | 0.0082 | EH
| 0.0094 | 0.0081 | EH
07.09.19 | 0.0086 | 0.0073 | AI
09.09.19 | 0.0092 | 0.0095 | EH
11.09.19 | 0.0097 | 0.0089 | EH
17.09.19 | 0.0114 | 0.0094 | TA
18.09.19 | 0.0089 | 0.0089 | Ellie
19.09.19 | 0.00858 | 0.0086 | TA
20.09.19 | 0.009 | 0.0091 | TA
01.10.19 | 0.0087 | 0.0075 | TA
02.10.19 | 0.0098 | 0.0075 | TA
03.10.19 | 0.0084 | 0.0087 | TA
09.10.19 | 0.0093 | 0.0078 | EH/RR
10.10.19 | 0.0089 | 0.0086 | Ellie/RR/RH
17.10.19 | 0.0084 | 0.0073 | TA
18.10.19 | 0.0081 | 0.0085 | TA
22.10.19 | 0.0096 | 0.0088 | RR
28.10.19 | 0.0091 | 0.0094 | TA
31.10.19 | 0.0086 | 0.0074 | TA
31.10.19 | 0.0092 | 0.0069
01.11.19 | 0.0087 | 0.0074 | gw
06.11.19 | 0.0091 | 0.0095 | ta
13.11.19 | 0.0092 | 0.0093 | gw
13.11.19 | 0.00995 | 0.0085 | eh
17.11.19 | 0.0095 | 0.0088 | Ellen
24.11.19 | 0.0093 | 0.0082 | gw
25.11.19 | 0.0089 | 0.0091 | EH
02.11.19 | 0.0092 | 0.0078 | gw | noa low
2019-12-02 | 0.009 | 0.0083 | gw | repeat the qc
04.12.19 | 0.0089 | 0.0084 | ta
2019-12-12 | 0.01 | 0.0087 | GW
13.12.19 | 0.0099 | 0.0081 | Joyce/Mel
17.12.19 | 0.0087 | 0.0075
| 0.0087 | 0.0072
| 0.0094 | 0.0074
| 0.0094 | 0.0073
05.01.20 | 0.0088 | 0.0071 | MP
2020-01-14 | 0.0086 | 0.0075 | cm
2020-01-15 | 0.0087 | 0.0074 | gw
2020-01-16 | 0.0087 | 0.0087 | HD
2020-01-17 | 0.0091 | 0.008 | Joyce/Mel
2020-01-24 | 0.0106 | 0.0091 | Richard
2020-01-27 | 0.0079 | 0.0082 | EH
2020-01-30 | 0.0089 | 0.0077 | mel
11.02.20 | 0.0095 | 0.0083 | PP/EH |  | average | 0.00915 | 0.0081652
12.02.20 | 0.0101 | 0.0084 | PP/EH |  | sd | 0.00056791 | 0.00075195
19.02.20 | 0.0095 | 0.0086 | pp/gw
20.02.20 | 0.0093 | 0.008 | PP
26.02.20 | 0.0086 | 0.0081 | PP
27.02.20 | 0.0105 | 0.0093 | PP

## LOT 44381
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.00076-0.001 | 0.0071-0.0083
2021-09-30 | 0.0092 | 0.008 | JM |  |  | Running Mean NBA | 0.010879 | Target Mean | 0.0086
| 0.0091 | 0.008 |  |  |  | Running SD NBA | 0.012426 | Target SD | 0.00043
| 0.0091 | 0.0079 |  |  |  | Running CV NBA | 114.2% | Target CV | 8%
| 0.0091 | 0.0079 | [5 empty] | 2SD Range | 0.0077 - 0.0095
| 0.0091 | 0.0079
2021-09-30 | 0.0091 | 0.0079 | JM |  | Running Mean NOA |  | 0.0080214 | Target Mean | 0.0068
| 0.0092 | 0.008 |  |  |  | Running SD NOA | 0.00070678 | Target SD | 0.00034
| 0.0092 | 0.0079 |  |  |  | Running CV NOA | 8.811% | Target CV | 8%
| 0.0092 | 0.0079 | [5 empty] | 2SD Range | 0.0061 - 0.0075
| 0.0091 | 0.008
| 0.0092 | 0.0079
2021-09-30 | 0.0091 | 0.008 | JM
| 0.009 | 0.0079
| 0.009 | 0.0079
| 0.009 | 0.0078
| 0.009 | 0.0078
| 0.0091 | 0.0079 |  | All running in
2021-10-01 | 0.0076 | 0.007 | MP
2021-10-02 | 0.0092 | 0.0076 | MB
2021-10-07 | 0.0097 | 0.0088 | MB
2021-10-14 | 0.0102 | 0.009 | MB
2021-10-25 | 0.0108 | 0.0091 | PP
2021-10-26 | 0.0102 | 0.0083 | PP | New 1/10 dilution made from neat QC 26/10
2021-10-28 | 0.0096 | 0.0086 | PP
2021-10-30 | 0.0112 | 0.0086 | RP
2021-11-01 | 0.102 | 0.0081 | PP
2021-11-08 | 0.0098 | 0.0089 | PP
2021-11-10 | 0.0091 | 0.0083 | PP
2021-11-12 | 0.0089 | 0.008 | RH
2021-11-18 | 0.0083 | 0.0076 | PP
2021-11-21 | 0.0083 | 0.0065 | AI
2021-11-22 | 0.0077 | 0.0059 | PP
2021-11-26 | 0.0099 | 0.0089 | JM
2021-11-27 | 0.0085 | 0.0072 | RP
2021-11-28 | 0.0099 | 0.0089 | JM
2021-12-10 | 0.0109 | 0.0093 | PP
2021-12-18 | 0.0074 | 0.0067 | RP
2021-12-22 | 0.01 | 0.0087 | PP
2022-01-16 | 0.0096 | 0.0085 | RP
2022-01-18 | 0.01 | 0.0087 | PP | New 1/10 dilution made from neat QC 18/01
2022-01-19 | 0.0092 | 0.0064
2022-01-21 | 0.0113 | 0.0092 | PP
2022-01-30 | 0.0068 | 0.0066 | GW
2022-02-03 | 0.0087 | 0.0072 | CN/MB
2022-02-11 | 0.0094 | 0.008 | MB
2022-02-19 | 0.0099 | 0.0087 | RP
2022-02-23 | 0.0093 | 0.0082 | CN/MB
2022-03-01 | 0.0096 | 0.0086 | PP
2022-03-04 | 0.0092 | 0.0085 | PP
2022-03-13 | 0.0089 | 0.008 | JM
2022-03-20 | 0.0085 | 0.0079 | AI
2022-03-24 | 0.0092 | 0.0081 | RH
2022-03-26 | 0.0089 | 0.0081 | MP
2022-03-28 | 0.0095 | 0.008 | MP
2022-04-09 | 0.0083 | 0.0077 | MP
2022-04-10 | 0.0089 | 0.0082 | JM

## LOT 44381 Apr 2022
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0086-0.0105 | 0.0078-0.0096 |  | New ranges assigned
2022-04-20 | 0.01 | 0.0096 | MB | New 1/10 dilution made from neat QC 20/04 |  | Running Mean NBA | 0.010888 | Target Mean | 0.00955
| 0.0101 | 0.0095 | MB |  |  | Running SD NBA | 0.010708 | Target SD | 0.0004775
| 0.0114 | 0.0095 | MB |  |  | Running CV NBA | 98.35% | Target CV | 5%
| 0.01 | 0.0092 | MB |  |  |  |  | -2SD range | 0.008595
2022-04-21 | 0.0102 | 0.0094 | PP |  |  |  |  | +2SD range | 0.010505
| 0.0102 | 0.0096 | PP |  | Running Mean NOA |  | 0.0088479
| 0.0096 | 0.0087 | PP |  |  | Running SD NOA | 0.00051292 | Target Mean | 0.0087
2022-04-22 | 0.01 | 0.009 | HD |  |  | Running CV NOA | 5.797% | Target SD | 0.000435
2022-04-27 | 0.0104 | 0.0093 | PP |  |  |  |  | Target CV | 5%
2022-04-29 | 0.0098 | 0.0091 | PP |  | 0 |  |  | -2SD range | 0.00783
2022-05-01 | 0.0092 | 0.0087 | RP |  | 30 |  |  | +2SD range | 0.00957
2022-05-08 | 0.0095 | 0.0085 | MP
2022-05-12 | 0.01 | 0.0092 | PP/RT
2022-05-13 | 0.0099 | 0.009 | PP
2022-05-17 | 0.0099 | 0.0091 | PP | New 1/10 dilution made from neat QC 17/06
2022-05-18 | 0.0107 | 0.0099 | PP
2022-05-19 | 0.0098 | 0.0092 | RH
2022-05-27 | 0.01 | 0.0091 | RH
2022-05-31 | 0.0109 | 0.0099 | PP
2022-05-31 | 0.0097 | 0.0087 | PP
2022-06-01 | 0.0099 | 0.0089 | AI
2022-06-08 | 0.0096 | 0.0089 | PP
2022-06-22 | 0.0095 | 0.0088 | MB
2022-06-25 | 0.0092 | 0.0078 | MP
2022-07-05 | 0.0097 | 0.0089 | PP
2022-07-06 | 0.0098 | 0.0092 | PP
2022-07-07 | 0.0103 | 0.0095 | PP
2022-07-07 | 0.0096 | 0.0086 | PP | New 1/10 dilution made from neat QC 07/07
2022-07-08 | 0.0105 | 0.0093 | PP
2022-07-13 | 0.0098 | 0.0088 | JM
2022-07-15 | 0.0095 | 0.0088 | RT
2022-07-21 | 0.0098 | 0.0089 | PP
2022-07-25 | 0.0091 | 0.0082 | PP
2022-07-31 | 0.0101 | 0.0091 | CM
2022-07-31 | 0.0097 | 0.0088 | CM
2022-08-03 | 0.0101 | 0.0092 | AS
2022-08-04 | 0.0094 | 0.0085 | AS
2022-08-09 | 0.0099 | 0.0084 | PP
2022-08-10 | 0.0094 | 0.0085 | PP | New 1/10 dilution made from neat QC 10/08
2022-08-24 | 0.0098 | 0.0082 | PP
2022-09-07 | 0.0081 | 0.0079 | MB | New 1/10 dilution made from neat QC 09/09
2022-09-25 | 0.0088 | 0.0084 | AS
2022-09-28 | 0.0085 | 0.0084 | PP
2022-10-02 | 0.0093 | 0.0085 | RP
2022-10-04 | 0.0096 | 0.0088 | AI
2022-10-07 | 0.0092 | 0.009 | PP
2022-10-12 | 0.0082 | 0.0074 | CN/MP
2022-10-18 | 0.0094 | 0.0083 | PP
2022-11-03 | 0.0096 | 0.0087 | PP
2022-11-04 | 0.0095 | 0.0086 | MB
2022-11-06 | 0.009 | 0.0082 | RP
2022-11-10 | 0.0093 | 0.0084 | PP
| 0.0087 | 0.0077 | PP
2022-11-18 | 0.0094 | 0.0093 | GW
2022-11-20 | 0.0092 | 0.0081 | CM
2022-11-24 | 0.0095 | 0.0088 | PP
2022-11-29 | 0.0093 | 0.0089 | CN
2022-12-05 | 0.0095 | 0.009 | PP
| 0.0099 | 0.0098 | PP
2022-12-06 | 0.101 | 0.0091 | PP
2022-12-07 | 0.0098 | 0.0088 | PP
2022-12-08 | 0.0094 | 0.0087 | PP
| 0.0107 | 0.0098 | PP | New 1/10 dilution made from neat QC 08/12
| 0.0093 | 0.0087 | PP
2022-12-15 | 0.0094 | 0.0087 | PP
2023-12-31 | 0.0101 | 0.0093 | RP
2023-01-06 | 0.009 | 0.0084 | CN
2023-01-12 | 0.0101 | 0.0096 | PP
2023-01-15 | 0.0092 | 0.0085 | MP | New 1/10 dilution made from neat QC 15/01
2023-01-18 | 0.0092 | 0.009 | CN
2023-01-21 | 0.0092 | 0.0086 | CN
2023-01-22 | 0.0089 | 0.0084 | RP
2023-01-26 | 0.0095 | 0.0086 | PP
44970

## LOT 44381 2023
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0111-0.0127 | 0.0102-0.0118 |  | New ranges assigned 10/02/2023
[6 empty] | Running Mean NBA | 0.0109 | Target Mean | 0.00955
2023-02-10 | 0.0118 | 0.0108 |  |  |  | Running SD NBA | 0.0012273 | Target SD | 0.0004775
| 0.0119 | 0.0109 |  |  |  | Running CV NBA | 11.26% | Target CV | 5%
| 0.0119 | 0.011 | [5 empty] | -2SD range | 0.008595
| 0.012 | 0.0111 | [5 empty] | +2SD range | 0.010505
| 0.0119 | 0.0109 |  |  | Running Mean NOA |  | 0.010271
2023-02-13 | 0.0119 | 0.011 | PP |  |  | Running SD NOA | 0.0010999 | Target Mean | 0.0087
2023-02-14 | 0.0124 | 0.0115 | PP |  |  | Running CV NOA | 10.71% | Target SD | 0.000435
2023-02-16 | 0.0111 | 0.0105 | PP |  |  |  |  | Target CV | 5%
2023-02-20 | 0.0111 | 0.0104 | JL/PP |  | 0 |  |  | -2SD range | 0.00783
2023-02-22 | 0.01 | 0.0091 | MP |  | 30 |  |  | +2SD range | 0.00957
2023-02-23 | 0.0121 | 0.0115 | PP
2023-02-25 | 0.0098 | 0.0091 | CN | QC low, but acceptable by previous targets
2023-02-26 | 0.0092 | 0.0085 | MB | suspected that stock bilirubin QC degraded in freezer,
2023-02-27 | 0.0108 | 0.0103 | PP | been there since July. Patient results all
2023-02-28 | 0.0092 | 0.0111 | MP | below cut off. Accepted with caution. CT
2023-03-01 | 0.0092 | 0.0088 | PP
2023-03-02 | 0.009 | 0.0081 | MB

## LOT 44381 March 2023
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0087-0.0107 | 0.0083-0.0103 |  | New ranges assigned for new Northstar analyser
[6 empty] | Running Mean NBA | 0.01009
2023-03-17 | 0.0097 | 0.009 | PP |  |  | Running SD NBA | 0.0018381
| 0.0084 | 0.0097 | PP |  |  | Running CV NBA | 18.22%
2023-03-19 | 0.0087 | 0.0111 | AI
2023-03-21 | 0.0093 | 0.0087 | AI
2023-03-24 | 0.0097 | 0.0086 | CN |  | Running Mean NOA |  | 0.009856
2023-03-26 | 0.0091 | 0.0089 | JM |  |  | Running SD NOA | 0.0014296
2023-03-27 | 0.0105 | 0.0095 | HD |  |  | Running CV NOA | 14.5%
2023-03-30 | 0.0091 | 0.0086 | HD
2023-04-02 | 0.007 | 0.0065 | AI
2023-04-09 | 0.009 | 0.0098 | RP
2023-04-10 | 0.0084 | 0.0075 | MP | RH aware of QC
2023-04-13 | 0.0096 | 0.0086 | JL
2023-04-13 | 0.0097 | 0.0105 | AI
2023-04-17 | 0.0094 | 0.0086 | JM
2023-04-17 | 0.0098 | 0.0089 | AI
2023-04-17 | 0.0094 | 0.0086 | AI
2023-04-22 | 0.0107 | 0.0093 | AS
2023-04-23 | 0.0083 | 0.0077 | MB | new batch of 1:10 QC, Claudia aware
2023-04-29 | 0.0089 | 0.0084 | JL
2023-04-30 | 0.0087 | 0.0083 | AI
2023-05-03 | 0.0095 | 0.0081 | PP
2023-05-03 | 0.0106 | 0.0106 | AI
2023-05-07 | 0.0106 | 0.0106 | AI
2023-05-08 | 0.0132 | 0.0127 | RP
2023-05-11 | 0.0108-0.0128 | 0.0094-0.0114 | PP | New Values assigned by RH | MAY/JUNE
[6 empty] | Running Mean NBA | 0.010696
2023-05-16 | 0.0113 | 0.011 | PP |  |  | Running SD NBA | 0.0024834
2023-05-16 | 0.0017 | 0.011 | PP |  |  | Running CV NBA | 23.22%
2023-05-19 | 0.0108 | 0.0098 | PP
2023-05-19 | 0.0111 | 0.0102 | PP
2023-05-28 | 0.0127 | 0.0129 | PP |  | Running Mean NOA |  | 0.010591
| 0.0102 | 0.0096 | PP | QC RERUN |  | Running SD NOA | 0.0014296
2023-06-13 | 0.0115 | 0.0105 | PP |  |  | Running CV NOA | 13.5%
2023-06-18 | 0.0104 | 0.0097 | CN
2023-06-26 | 0.012 | 0.0118 | NS/PP | NOA slightly high
| 0.009 | 0.0085 | NS/PP | baseline error?
| 0.0102 | 0.0101 | NS/PP | baseline error?
| 0.0113 | 0.0105 | NS/PP | RE Auto Zero
2023-07-05 | 0.0115 | 0.0118 | PP | NOA slightly high
2023-07-07 | 0.0115 | 0.011 | PP
2023-07-12 | 0.0115 | 0.0113 | PP
2023-07-16 | 0.0091 | 0.0085 | MP | baseline error?
| 0.0089 | 0.0082 | MP | RE Auto Zero - patient very negative accepted by CT
2023-07-20 | 0.0084 | 0.0085 | MP
2023-07-28 | 0.0106 | 0.0106 | MP | NEW ALIQUOTS MADE
2023-08-03 | 0.0111 | 0.0105 | HD
2023-08-09 | 0.0119 | 0.0113 | PP
2023-08-11 | 0.0115 | 0.0113 | PP
2023-08-22 | 0.0122 | 0.0114 | PP
2023-08-26 | 0.012 | 0.0104 | AS
2023-08-29 | 0.0122 | 0.0116 | PP
2023-08-30 | 0.0126 | 0.012 | PP

## LOT 44381.
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0111-0.0127 | 0.0102-0.0118 |  | New ranges assigned
[6 empty] | Running Mean NBA | 0.0092359 | Target Mean | 0.00955
| 0.0101 | 0.0093 |  |  |  | Running SD NBA | 0.00064746 | Target SD | 0.0004775
| 0.0097 | 0.0089 |  |  |  | Running CV NBA | 7.01% | Target CV | 5%
| 0.0102 | 0.0093 | [5 empty] | -2SD range | 0.008595
| 0.0098 | 0.0089 | [5 empty] | +2SD range | 0.010505
| 0.0105 | 0.0091 |  |  | Running Mean NOA |  | 0.0086846
| 0.0098 | 0.0088 |  |  |  | Running SD NOA | 0.0011552 | Target Mean | 0.0087
| 0.0104 | 0.009 |  |  |  | Running CV NOA | 13.3% | Target SD | 0.000435
| 0.0099 | 0.0088 | [5 empty] | Target CV | 5%
| 0.0105 | 0.009 |  |  | 0 |  |  | -2SD range | 0.00783
| 0.0105 | 0.009 |  |  | 30 |  |  | +2SD range | 0.00957
| 0.0099 | 0.0088
| 0.0092 | 0.008
| 0.0098 | 0.0088
| 0.0096 | 0.0082
| 0.009 | 0.0081
| 0.0088 | 0.0081
| 0.0088 | 0.0078
| 0.0082 | 0.0076
| 0.0085 | 0.0076
| 0.0086 | 0.0074
| 0.0089 | 0.008
| 0.0089 | 0.008
| 0.0089 | 0.008
| 0.0089 | 0.008
| 0.0089 | 0.008
| 0.009 | 0.0079
| 0.0092 | 0.0111
| 0.0091 | 0.011
| 0.0091 | 0.0111
| 0.0091 | 0.011
| 0.009 | 0.011
| 0.0091 | 0.0111
| 0.0087 | 0.0078
| 0.0086 | 0.0077
| 0.0086 | 0.0077
| 0.0086 | 0.0077
| 0.0086 | 0.0076
| 0.0086 | 0.0078
| 0.0086 | 0.0077

## LOT 74901 January-March 24
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0090-0.0110 | 0.0085-0.0105 |  | NEW LOT 74901
2023-09-01 | 0.0101 | 0.0096 | PP | running in |  | Running Mean NBA | 0.0094391
| 0.01 | 0.0094 | PP | running in |  | Running SD NBA | 0.00081338
| 0.011 | 0.0094 | PP | running in |  | Running CV NBA | 8.617%
| 0.0102 | 0.0095 | PP | running in
| 0.0099 | 0.0098 | PP | running in
| 0.0093 | 0.0098 | PP | running in | Running Mean NOA |  | 0.0092609
| 0.0101 | 0.0095 | PP | running in |  | Running SD NOA | 0.00067739
2023-09-05 | 0.0102 | 0.0097 | PP | running in |  | Running CV NOA | 7.315%
2024-01-05 | 0.0094 | 0.0093 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-01-06 | 0.0092 | 0.0091 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-01-10 | 0.0104 | 0.0104 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-01-26 | 0.0106 | 0.0105 | SS |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-01-28 | 0.0088 | 0.0087 | AI |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-01-29 | 0.0096 | 0.0094 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-01-29 | 0.011 | 0.0099 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-01-31 | 0.0095 | 0.0088 | SS |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-02 | 0.0095 | 0.0094 | MP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-06 | 0.0098 | 0.009 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-06 | 0.0093 | 0.009 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-07 | 0.0084 | 0.0096 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-07 | 0.0096 | 0.0106 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-09 | 0.0084 | 0.0092 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-13 | 0.0092 | 0.0087 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-20 | 0.0112 | 0.0097 | PP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-23 | 0.01 | 0.0097 | OE/MP |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-02-26 | 0.009 | 0.0091 | OE/AS |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-03-08 | 0.0098 | 0.0088 | OE |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-03-10 | 0.009 | 0.0091 | AI |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-03-12 | 0.0088 | 0.009 | AS |  |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-03-13 | 0.0084 | 0.008 | MP | running low, new batch of QC to make up |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
2024-03-14 | 0.0082 | 0.008 | OE | and reassign targets. |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
|  |  |  | No longer in use - use new tab |  |  |  | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
[8 empty] | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094
[8 empty] | 0.0099 | 0.009 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0094

## LOT 74901 March-June 24
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0166-0.0188 | 0.0198-0.0228 |  | QC Live: 17/05/24 |  |  |  | Data used to assign target range
2024-05-21 | 0.018 | 0.0222 | EO/CM |  |  | Running Mean NBA | 0.0178 |  | Target mean NBA | 0.017788
2024-05-23 | 0.018 | 0.022 | CM |  |  | Running SD NBA | 0.0021709 |  | 5% CV target | 0.00088941
2024-05-25 | 0.0174 | 0.0217 | JL |  |  | Running CV NBA | 12.2% |  | Lower Limit NBA | 0.016009
2024-06-01 | 0.0172 | 0.0202 | JL | [5 empty] | Upper Limit NBA | 0.019567
2024-06-06 | 0.0182 | 0.0221 | PS
2024-06-07 | 0.0172 | 0.0223 | CI/OE |  | Running Mean NOA |  | 0.022133 | Running Mean NOA | Target mean NOA | 0.022133
2024-06-08 | 0.0166 | 0.02 | AI |  |  | Running SD NOA | 0.0011802 |  | 5% CV target | 0.0011067
2024-06-11 | 0.018 | 0.0217 | PS |  |  | Running CV NOA | 5.332% |  | Lower Limit NOA | 0.01992
2024-06-12 | 0.0175 | 0.0217 | CI/PS | [5 empty] | Upper Limit NOA | 0.024347
2024-06-19 | 0.0108 | 0.0219 | CI |  |  |  |  | TARGET SD
2024-06-21 | 0.0178 | 0.0213 | MP
2024-06-26 | 0.0173 | 0.0221 | NS
2024-06-28 | 0.018 | 0.0222 | CI |  | Running Mean NOA |  | 0.023445 | Running Mean NOA | Target mean NOA | 0.0222
2024-07-04 | 0.0181 | 0.0218 | CI
2024-07-10 | 0.0179 | 0.0224 | PS
2024-07-24 | 0.02 | 0.024 | PS
2024-07-25 | 0.0214 | 0.0246 | OE
2024-07-29 | 0.021 | 0.0242 | PS
Note on E2: Author: QC range validated against data using this lot dating January to March cumulative

## LOT 74901 2024
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0184 - 0.0225 | 0.0214 - 0.0262 |  | QC Received: |  |  |  | Data used for original target range |  |  | Reassigning target 2.12.2024 based on data 13/7/24 to 2/12/24
2024-06-11 | 0.0215 | 0.0249 | PS | New Vial made up |  | Running Mean NBA | 0.020276 |  | Target mean NBA | 0.02199 |  | Target mean NBA | 0.02048
2024-06-12 | 0.0209 | 0.0246 | CI/PS |  |  | Running SD NBA | 0.00082886 |  | 5% CV target | 0.0010995 |  | 5% CV target | 0.001024
2024-06-13 | 0.0209 | 0.0247 | CI |  |  | Running CV NBA | 4.088% |  | Lower Limit NBA | 0.019791 |  | Lower Limit NBA | 0.018432
2024-06-14 | 0.0203 | 0.024 | CI | [5 empty] | Upper Limit NBA | 0.024189 |  | Upper Limit NBA | 0.022528
2024-06-28 | 0.0202 | 0.0234 | CI
2024-07-05 | 0.0235 | 0.0194 | AS
2024-07-05 | 0.0234 | 0.0271 | AS |  | Running Mean NOA |  | 0.023456 | Running Mean NOA | Target mean NOA | 0.025378 | Running Mean NOA | Target mean NOA | 0.023759
2024-07-09 | 0.0214 | 0.0245 | CI |  |  | Running SD NOA | 0.0010538 |  | 5% CV target | 0.0012689 |  | 5% CV target | 0.0011879
2024-07-11 | 0.0191 | 0.0219 | CI | Dropping low ?stability |  | Running CV NOA | 4.493% |  | Lower Limit NOA | 0.02284 |  | Lower Limit NOA | 0.021383
2024-07-11 | 0.0234 | 0.0278 | CI | New Vial made up |  |  |  |  | Upper Limit NOA | 0.027916 |  | Upper Limit NOA | 0.026135
2024-07-11 | 0.0244 | 0.0274 | CI
2024-07-13 | 0.0199 | 0.0234 | EO | Ranges assigned by CT, this delivery of QC now in use
2024-07-14 | 0.0203 | 0.0242 | JL
2024-07-24 | 0.02 | 0.024 | PS
2024-07-25 | 0.0214 | 0.0246 | PS
2024-07-26 | 0.02 | 0.0229 | CI
2024-07-27 | 0.0203 | 0.024 | MP
2024-07-28 | 0.0194 | 0.0217 | AI
2024-07-28 | 0.0193 | 0.0227 | AI
2024-07-28 | 0.02 | 0.0229 | CI
2024-07-29 | 0.021 | 0.0242 | PS
2024-07-31 | 0.0208 | 0.024 | PS
2024-08-06 | 0.0211 | 0.024 | CI
2024-08-07 | 0.0204 | 0.0239 | AS
2024-08-13 | 0.0209 | 0.024 | PS
2024-08-15 | 0.0213 | 0.024 | PS
2024-08-17 | 0.0209 | 0.0239 | JL
2024-08-20 | 0.0207 | 0.0243 | PS
2024-08-23 | 0.0205 | 0.0233 | AS
2024-09-02 | 0.0214 | 0.0252 | EO
2024-09-02 | 0.0217 | 0.0253 | EO
2024-09-05 | 0.0203 | 0.0245 | AS
2024-09-12 | 0.0208 | 0.0238 | CI
2024-09-13 | 0.0209 | 0.0245 | PS
2024-09-20 | 0.0202 | 0.0231 | OE
2024-09-22 | 0.02 | 0.0232 | AI
2024-09-22 | 0.0189 | 0.0222 | AI | Accepted by CT, patient very negative. Make up another vial of QC?
2024-09-23 | 0.0207 | 0.0251 | OE | New Vial made up
2024-10-03 | 0.0204 | 0.0244 | MP | New aliquots used (x2 old aliquots discarded - out of range)
2024-10-10 | 0.0208 | 0.0243 | MB
2024-10-14 | 0.0212 | 0.0243 | PS
2024-10-15 | 0.0204 | 0.0241 | PS
2024-10-16 | 0.0198 | 0.0235 | PS
2024-10-20 | 0.0196 | 0.0237 | EO | Borderline L1, accepted by CT. Patient very negative
2024-10-25 | 0.0207 | 0.0238 | EO
2025-10-25 | 0.0215 | 0.0242 | EO
2024-10-28 | 0.0206 | 0.0241 | PS
2024-11-01 | 0.0205 | 0.0232 | AS
2024-11-06 | 0.0208 | 0.0238 | AS
2024-11-06 | 0.0212 | 0.0248 | AS
2024-11-07 | 0.0201 | 0.0228 | EO
2024-11-17 | 0.0209 | 0.0243 | AS
2024-11-29 | 0.0191 | 0.022 | CI | Dropping low ?stability
2024-11-29 | 0.021 | 0.0247 | CI | Reran with fresh frozen QC.
2025-11-30 | 0.0206 | 0.0228 | AS
2024-12-02 | 0.0198 | 0.0223 | PS | Dropping low ?stability
2024-12-02 | 0.02 | 0.0229 | PS | Reran with fresh frozen QC.
2024-12-09 | 0.0203 | 0.0239 | EO | New ranges assigned by CT
2024-12-22 | 0.0199 | 0.0224 | AS
2024-12-23 | 0.0201 | 0.0228 | AS
2024-12-24 | 0.0187 | 0.0216 | CI
2025-01-06 | 0.0207 | 0.0242 | PS
2025-01-12 | 0.0197 | 0.0227 | AI
2025-01-14 | 0.0206 | 0.0236 | PS
2025-01-15 | 0.0209 | 0.0238 | PS
2025-01-29 | 0.0206 | 0.0235 | PS
2025-02-01 | 0.0198 | 0.0232 | JL
2025-02-09 | 0.0213 | 0.0234 | EO
2025-02-14 | 0.019 | 0.0213 | CI | L2 accepted by CT
2025-02-16 | 0.0199 | 0.0234 | AS
2025-02-18 | 0.0195 | 0.0222 | AS
2025-03-09 | 0.0185 | 0.0206 | AI
2025-03-10 | 0.0176 | 0.0203 | MP
2025-04-05 | 0.0182 | 0.0219 | MP | Fresh aliquots made up 4/4/25 MP (Old aliquots discarded)
Note on E2: Author: QC range validated against data using this lot dating January to March cumulative

## LOT 249CF 2025
Date | NBA | NOA | Operator | Comments
TARGET | 0.0169-0.0206 | 0.0196-0.0240 |  | QC Received:
2025-02-18 | 0.0183 | 0.0217 | AS |  |  | Running Mean NBA | 0.017993 |  | Target mean NBA | 0.018767
2025-02-18 | 0.019 | 0.022 | AS |  |  | Running SD NBA | 0.00077687 |  | 5% CV target | 0.00093833
2025-02-18 | 0.0195 | 0.0223 | AS |  |  | Running CV NBA | 4.318% |  | Lower Limit NBA | 0.01689
2025-02-18 | 0.0192 | 0.0226 | AS | [5 empty] | Upper Limit NBA | 0.020643
2025-02-18 | 0.0193 | 0.0224 | AS
2025-02-19 | 0.0185 | 0.0214 | MP |  | Running Mean NOA |  | 0.021398
2025-02-20 | 0.0193 | 0.0225 | PS |  |  | Running SD NOA | 0.00077931 | Running Mean NOA | Target mean NOA | 0.0218
2025-02-21 | 0.0185 | 0.0215 | JL |  |  | Running CV NOA | 3.642% |  | 5% CV target | 0.00109
2025-02-21 | 0.0175 | 0.0205 | JL | [5 empty] | Lower Limit NOA | 0.01962
2025-02-24 | 0.0179 | 0.0204 | HD | [5 empty] | Upper Limit NOA | 0.02398
2025-02-25 | 0.0193 | 0.0223 | HD
2025-02-27 | 0.0189 | 0.022 | HD
2025-03-04 | 0.0183 | 0.0211 | PS | QC LIVE
2025-03-06 | 0.0187 | 0.0206 | AS
2025-03-09 | 0.0185 | 0.0206 | AI
2025-03-10 | 0.0176 | 0.0203 | MP
2025-03-21 | 0.0177 | 0.0208 | AS
2025-03-27 | 0.0176 | 0.0214 | AS
2025-04-05 | 0.0182 | 0.0219 | MP
2025-04-07 | 0.0181 | 0.0221 | PS
2025-04-09 | 0.0181 | 0.0219 | PS
2025-04-10 | 0.0187 | 0.0226 | PS
2025-04-14 | 0.0189 | 0.0223 | AS
2025-04-15 | 0.0181 | 0.0213 | AS
2025-04-17 | 0.018 | 0.0218 | MP
2025-04-18 | 0.0179 | 0.0213
2025-04-19 | 0.0188 | 0.0221 | OE
2025-04-24 | 0.0182 | 0.0222 | PS
2025-05-04 | 0.0179 | 0.0216 | JL
2025-05-04 | 0.0187 | 0.0216 | JL
2025-05-24 | 0.0171 | 0.0202 | CI
2025-05-29 | 0.0174 | 0.0215 | AS
2025-05-30 | 0.0176 | 0.0214 | NP
2025-06-02 | 0.0176 | 0.0212 | AS
2025-06-06 | 0.0172 | 0.021 | PS
2025-06-07 | 0.0173 | 0.0205 | CI
2025-06-09 | 0.0177 | 0.0204 | AS
2025-06-11 | 0.0159 | 0.0189 | CI | Bad QC (Repeated)
2025-06-11 | 0.0173 | 0.021 | CI
2025-06-13 | 0.0171 | 0.0212 | PS
2025-06-16 | 0.0178 | 0.0223 | PS | New Vial opened
2025-06-17 | 0.0193 | 0.0215 | EO
2025-06-18 | 0.018 | 0.0216 | CI
2025-06-18 | 0.0174 | 0.0208 | CI
2025-06-22 | 0.0178 | 0.0215 | EO
2025-06-24 | 0.0178 | 0.0216 | PS
2025-06-25 | 0.0176 | 0.021 | PS
2025-06-29 | 0.0181 | 0.0214 | JL
2025-07-17 | 0.0168 | 0.0208 | PS
2025-07-19 | 0.0169 | 0.0205 | NS
2025-07-21 | 0.0169 | 0.0204 | CI
2025-07-23 | 0.0164 | 0.02 | AI | Borderline low NBA - accepted HG
2025-07-25 | 0.018 | 0.0219 | NP
2025-07-31 | 0.0188 | 0.0228 | NP
2025-08-01 | 0.0174 | 0.0213 | NP
2025-08-02 | 0.0174 | 0.0223 | JL
2025-08-05 | 0.0178 | 0.0216 | PS/DE
Note on E2: Author: QC range validated against data using this lot dating January to March cumulative